## Lotto 1
- Questionario Tecnico -
Fornitura di sistemi di video- endoscopia digitale ad alta definizione su colonna comprensivo di strumentazione endoscopica e del servizio di manutenzione full risk
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta
ID | Requisiti | Caratteristiche minime pena esclusione | Descrizione requisito richiesto
1 | Informazioni generali
1.1 | Ditta produttrice | SI
1.2 | Ditta distributrice | SI
1.3 | Apparecchiature nuove di fabbrica | SI
1.4 | Destinazione d'uso dichiarata | SI
2 | Configurazione generale e requisiti minimi
Colonna videoendoscopica
| Carrello elettrificato: | SI
2.1 | Marca e modello | SI
2.2 | 4 route piroettanti, almeno due con freno e diametro minimo di 100mm | SI
2.3 | Trasformatore di isolamento con potenza utile sul secondario inferiore a 1200VA | SI
2.4 | Prese elettriche interbloccate | SI
2.5 | Alloggiamenti e ripiani per apparecchiature e periferiche | SI
2.6 | Allogiamento per monitor principale e braccio per secondo monitor | SI
2.7 | Portaendoscopi | SI
2.8 | Supporto per tastiera | SI
2.9 | Facilmente samificabile, resistente a reagenti e disinfettanti | SI
2.10 | Conforme alla norma CEI 62-51 | SI
| Fonte luce | SI
2.11 | Marca e modello | SI
2.12 | Luce LED o luce allo Xenon con potenza di minimo 300W e lampada ausialiaria | SI
SI
| Videoprocessore | SI
2.13 | Marca e modello | SI
2.14 | Digitale full HD | SI
2.15 | Uscite video analogiche (Y/C, RGB, composito) e digitale (DVI) | SI
2.16 | Funzioni di enfatizzazione delle mucose | SI
2.17 | Regolazione parametri di acquisizione immagine: luminosità, colore, white balance | SI
2.18 | Interfacciabile al sistema di archiviazione immagini Endox fornito da Tesi Imaging | SI
| Monitor | SI
2.19 | Marca e modello | SI
2.20 | Medicale (CEI EN 60601-1 e direttiva 93/42/CEE) | SI
2.21 | Display LCD | SI
2.22 | Dimensioni: almeno 24'' | SI
2.23 | Risoluzione in qualità HD | SI
2.24 | Ingressi: DVI, HD-SDI | SI
2.25 | Idoneo all'utilizzo in Endoscopia digestiva | SI
| Insufflatore CO2 | SI
2.26 | Marca e modello | SI
2.27 | Possibilità di regolazione del flusso | SI
2.28 | Completo di tubo per connessione alla bombola | SI
| Pompa di lavaggio H2O | SI
2.29 | Marca e modello | SI
2.30 | Pedale | SI
2.31 | Completa di tubo per connessione al video-endoscopio | SI
2.32 | Possibilità di regolazione del flusso | SI
Video-endoscopi
| Video-duodenoscopi | SI
2.33 | Marca e modello | SI
2.34 | Alta definizione (HD) | SI
2.35 | Diametro canale operativo minimo di 4,2mm | SI
2.36 | Diametro tratto distale rigido compreso tra 12 e 14 mm | SI
2.37 | Angolo di visione non inferiore a 100° | SI
2.38 | Angolo punta (sù/giù) non inferiore a 120°/90° | SI
2.39 | Angolazione punta (dx/sn) non inferiore a 105°/90° | SI
2.40 | Lunghezza di lavoro non inferiore a 110cm | SI
2.41 | Acquisizione di immagini e filmati direttamente dall’endoscopio in alternativa al pedale | SI
| Video-gastroscopi standard | SI
2.42 | Marca e modello | SI
2.43 | Alta definizione (HD) | SI
2.44 | Diametro canale operativo minimo pari a 2,8mm | SI
2.45 | Diametro tratto distale rigido compreso tra 9 e 10 mm | SI
2.46 | Angolo di visione non inferiore a 120° | SI
2.47 | Angolo punta (sù/giù) non inferiore a 210°/90° | SI
2.48 | Angolazione punta (dx/sn) non inferiore a 100°/100° | SI
2.49 | Lunghezza di lavoro non inferiore a 100cm | SI
2.50 | Magnificazione su almeno uno dei video-colonscopi offerti | SI
2.51 | Acquisizione di immagini e filmati direttamente dall’endoscopio in alternativa al pedale | SI
| Video-gastroscopi operatore | SI
2.52 | Marca e modello | SI
2.53 | Alta definizione (HD) | SI
2.54 | Diametro canale operativo minimo di 3,7mm | SI
2.55 | Diametro tratto distale rigido compreso tra 10 e 12 mm | SI
2.56 | Angolo di visione non inferiore a 120° | SI
2.57 | Angolo punta (sù/giù) non inferiore a 210°/90° | SI
2.58 | Angolazione punta (dx/sn) non inferiore a 100°/100° | SI
2.59 | Lunghezza di lavoro non inferiore a 100cm | SI
2.60 | Sistema di lavaggio Water Jet System | SI
2.61 | Acquisizione di immagini e filmati direttamente dall’endoscopio in alternativa al pedale | SI
| Video-gastroscopi pediatrici | SI
2.62 | Marca e modello | SI
2.63 | Diametro canale operativo minimo di 2.0mm | SI
2.64 | Diametro tratto distale rigido di 6 mm al massimo | SI
2.65 | Angolo di visione non inferiore a 120° | SI
2.66 | Angolo punta (sù/giù) non inferiore a 210°/90° | SI
2.67 | Angolazione punta (dx/sn) non inferiore a 100°/100° | SI
2.68 | Lunghezza di lavoro non inferiore a 100cm | SI
2.69 | Acquisizione di immagini e filmati direttamente dall’endoscopio in alternativa al pedale | SI
| Video-colonscopi standard | SI
2.70 | Marca e modello | SI
2.71 | Alta definizione (HD) | SI
2.72 | Diametro canale operativo minimo di 3,7mm | SI
2.73 | Diametro tratto distale rigido compreso tra 12,8 e 14 mm | SI
2.74 | Angolo di visione non inferiore a 120° | SI
2.75 | Angolo punta (sù/giù) non inferiore a 180°/180° | SI
2.76 | Angolazione punta (dx/sn) non inferiore a 160°/160° | SI
2.77 | Lunghezza di lavoro non inferiore a 130cm | SI
2.78 | Magnificazione su almeno uno dei video-colonscopi offerti | SI
2.79 | Sistema di lavaggio Water Jet System | SI
| Video-colonscopi pediatrici | SI
2.80 | Marca e modello | SI
2.81 | Alta definizione (HD) | SI
2.82 | Diametro canale operativo minimo di 3,2mm | SI
2.83 | Diametro tratto distale rigido compreso tra 9,7 e 12mm | SI
2.84 | Angolo di visione non inferiore a 120° | SI
2.85 | Angolo punta (sù/giù) non inferiore a 180°/180° | SI
2.86 | Angolazione punta (dx/sn) non inferiore a 160°/160° | SI
2.87 | Lunghezza di lavoro non inferiore a 130cm | SI
2.88 | Acquisizione di immagini e filmati direttamente dall’endoscopio in alternativa al pedale | SI
Ulteriori caratteristiche :
2.89 | Compatiblità con apparecchiature HF | SI
2.90 | Video-endoscopi sterilizzabili con acido peracetico e detergente enzimatico alcalino | SI
2.91 | Compatibilità con lavaendoscopi Steelco mod. EW2 | SI
2.92 | Conformità alla direttiva dispositivi medici 93/42/CEE o 2007/47/EC e alle norme tecniche CEI 62-5, CEI 62-51, CEI 62-82 | SI
| Accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l'esclusione) (Po): | SI
3 | Requisiti minimi contratto di manutenzione full risk (garanzia e post- garanzia)
3.1 | Garanzia omnicomprensiva di almeno 12 mesi compresi danni accidentali | SI
3.2 | n. 1 manutenzione preventiva | SI
3.3 | Illimitati interventi di manutenzione correttiva compresi danni accidentali | SI
3.4 | Consegna strumento endoscopico riparato entro 32 ore lavorative dalla data di spedizione | SI
3.5 | Consegna muletto entro 16 ore lavorative dalla data di spedizione | SI
3.6 | Comunicazione su interventi di manutenzione correttiva entro 8 ore lavorative | SI
3.7 | Consegna apparecchiatura (quali fonte luce, vodeoprocessore, pompa etc.) riparata entro 16 ore lavorative | SI
4 | Caratteristiche tecniche qualitative
4.1 | Peso, dimensioni e numero di alloggiamenti aggiuntivi per il carrello rispetto a quelli previsti in configurazione base | SI
4.2 | Funzioni di controllo e regolazione dell'immagine aggiuntive sul videoprocessore non comprese in configurazione base (descrivere) | SI
4.3 | Uscite video aggiuntive sul videoprocessore rispetto a quelle previste in configurazione base | SI
4.4 | Possibilità di remotizzazione a dispositivi esterni | SI
4.5 | Regolazione della luminosità della lampada (descrivere) | SI
4.6 | Indicatori di funzione della lampada (descrivere) | SI
4.7 | Uscite video aggiuntive sul monitor rispetto a quelle previste in configurazione base | SI
4.8 | Funzionalità aggiuntive dell'insufflatore e dell'irrigatore non richieste in configurazione base (descrivere) | SI
4.9 | Funzionalità aggiuntive della strumentazione endoscopica offerta non richieste in configurazione base per tipologia (descrivere) | SI
5 | Ulteriori caratteristiche
5.1 | Condizioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quelle minime richieste | SI
5.2 | Referenze di analoghe installazioni In Italia e in regione FVG | SI